**设备采购招标文件**

## 

**招标项目名称： 设备采购项目**

## 招标文件编号： KC2021001

**编制文件单位： 西藏康城肿瘤医院**

**时 间： 2021年11月3日**

**目 录**

**招标公告**

**第一章 招标项目基本内容及要求**

**第二章 设备清单及详细参数**

**第三章 投标文件内容及格式**

附 件：1.投标人自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书

**说明:**招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

**西藏康城肿瘤医院设备采购项目**

**招标公告**

西藏康城肿瘤医院，对设备采购项目进行比选招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次采购活动。

一、采购内容

|  |  |
| --- | --- |
| 包号 | 产品名称 |
| 一 | 射频消融机采购项目（1台） |

本项目采购内容为 一 个合同包，投标人对所投包内容必须全部响应，否则其投标无效。

1. 投资概算

投资概算：47万元整。

三、合格投标人的资格条件

1.符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2.应自觉抵制采购领域商业贿赂行为；

3.本项目不允许联合体投标；

4.投标人必须具有独立法人资格。

5.投标人必须为产品生产厂家（组装除外）或具有生产厂家针对此投标项目授权。

6.本次招标项目要求所涉及货物都应有产品出厂合格证；采购人会对所涉及产品进行抽查验收，须符合国标否则采购人将终止合同并追究投标人法律责任；（造成甲方损失，供货商以双倍赔偿）

7.投标人还需满足招标文件中其他要求。

四、递交投标文件截止时间，递交投标文件地点

递交投标文件时间2021年 11月 4日至2021年11月7日（每日9：30--12:30、15:00--18:00北京时间、周六周日休息）

递交投标文件及开标地点：西藏康城肿瘤医院招标采购基建部办公室。

五、采购单位、地址和联系方式

采购单位： 西藏康城肿瘤医院

联 系 人： 陈安安

联系电话： 17789004316

西藏康城医疗管理有限公司

二零二一年十一月三日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **内 容** | |
| 1 | 项目概述 | 射频消融机采购项目（1台 | |
| 2 | 合格投标人的  资格条件 | 详见招标公告。  本项目不允许联合投标。 | |
|  | 递交投标文件截止时间，递交投标文件地点 | 详见招标公告 | |
| 3 | 现场踏勘或  标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会 | |
| 4 | 样品要求 | 本项目无要求提供投标产品样品 | |
| 5 | 最高限价 | 包号 | 最高限价 （万元）人民币 |
| 1 | 47 |
| 说明：  1.在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；  2.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的。  3.陪标、弄虚作假、违反交易行为的；  4.由于中标单位的原因，中标后30日内未能与建设单位签订正式合同的。 | |
| 6 | 投标文件份数 | 共2份，正本1份,其余为副本 | |
| 7 | 其它 | 1. 供货商负责将货物运送到甲方要求制定地点，中标价格包括运费、税费等相关费用（提供相关税票）。   2、付款方式按合同约定情况。 | |

**第二章 设备参数及要求**

电源 电压：100V-240V AC

频率：50Hz/60Hz

输入功率：300VA

防电击等级 I类

防电击的程度 BF型防除颤

防水等级 射频发生器IPX0；脚踏开关IPX8

环境条件 工作 运输及储存

温度 5℃ - 40℃ -20℃ - 55℃

湿度 ≤80% RH，无冷凝 10% - 80% RH，无冷凝

工作频率 470kHz±2%

输出功率 ★ 0～200W，步进为5W，误差±10%

阻抗监测范围 25Ω～999Ω，误差±10%或±10Ω，取较大值

温度测量范围 10℃～99℃，精准度：±3℃

时间设定范围 0～30分钟，调整幅度为1分钟，倒计时模式

1、功能参数

工作模式 ★ 1. 自动模式（阻抗算法★）

2. 功率模式

3. 温度模式（针道模式）

输出通道 ★ 主机内置三输出通道，支持两针及三针同步消融

开关控制 主机手动控制或脚踏控制能量输出与暂停

水冷系统 ★ 主机一体式进口水冷泵，能量输出时自动开启，消融完成时自动关闭

参数监测 术中实时监测并显示温度、实时功率、阻抗、剩余消融时间的变化

安全监控 主机开机自检，并实时监控温度、阻抗、系统连接及机械故障。如出现问题，系统发出提示音并显示错误代码，同时停止能量输出。

温度探针 可连接额外的温度探针，对消融区域周边重要组织器官进行温度监控

产品注册证 ★ 产品具有NMPA,CE,FDA注册证

系统选配配件

脚踏开关 控制能量输出与暂停

温度探针 对消融区域周边重要组织器官进行温度监控

台车 便于主机的移动与转移。

**第三章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **项目及审核内容** | | | **格式** | **装订顺序** |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | | | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | | | 2 | 1-2 |
| 投标文件的目录 | | | 3 | 1-3 |
| 资格性  证明材料 | 投标人法人  营业执照副本 | 复印件 | |  | 2-1 |
| 经过上年度有效年检 | |
| 注册资金人民币 万元 | |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | | | 4 | 2-2 |
| 资质及认证要求： | | 资质及认证证书复印件 |  | 2-3 |
| 项目业绩或者案例要求： | | 合同复印件 |  | 2-4 |
| 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（投标产品的包号及名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 | | 授权书原件或复印件；承诺书原件或复印件 |  | 2-5 |
| 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、产品说明书、功能测试报告等技术资料之一，正本中提供） | |  |  | 2-6 |
| 其它 | | |  | 2-7 |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。招标文件附件1

**投标人自觉抵制采购领域**

**商业贿赂行为承诺书**

西藏康城肿瘤医院：

开展治理医院采购领域商业贿赂专项工作，完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯股东方相关要求，进一步规范医院采购行为，营造公平竞争的医院采购市场环境，维护医院采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的医院采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与医院采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购部门和医院采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财务部门和院办举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与医院采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与医院采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购部门和医院采购评审专家恶意串通，自觉维护医院采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行医院采购合同约定义务，不在医院采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财务部门和院办实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

**承诺人（签字、盖章）：**